公开招标文件

项目名称：气相色谱仪采购

项目编号：XZCIT2015HW049

（第二次招标）

徐州工业职业技术学院招标办

2016年3月

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  技术及商务要求

第三部分  投标人须知

第四部分  采购合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 招标公告

徐州工业职业技术学院招标办公室按照学校批准的采购计划，对气相色谱仪项目进行公开招标方式采购，欢迎符合相关条件的各地供应商参加投标。

一、招标项目名称：气相色谱仪

二、项目内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号/技术指标 | 采购数量 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 详见招标文件配置清单及技术参数 | 1套 | 安捷仑、热电、岛津 |

三、标书编号：XZCIT2015HW049

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

3、具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供招标文件中所需服务的能力；

4、具有报价产品的经销资格或者销售授权书；

5、具有同类进口产品的业绩材料（提供2013年以来投标同类产品合同原件至少3份，单份合同总金额不低于15万元人民币）。

五、报名及招标文件的获取：

（一）报名时间及注意事项

1、报名方式（任选一种即可）：

方式一：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，传真至徐州工业职业技术学院招标办（传真电话：0516-85782688，联系人： 蒋老师）

方式二：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将扫描件发至邮箱：zbb@mail.xzcit.cn，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。

方式三：在本公告下方位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将纸质稿直接递交至徐州工业职业技术学院招标办（地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼418室）。

2、报名确认函递交时间：

2016年3月1日—3月10日(工作日期间可以接受现场报名，节假日期间采用网上发送电子报名确认函)（工作日工作时间为上午8：30---11：00，下午2：30---5：00）

注意：各潜在竞标人必须事先按规定的时间进行报名确认，采购方确认接收到确认函后即可认定报名成功。如不进行报名确认，采购方将拒收其投标文件。潜在供应商确认报名成功后可自行下载招标文件。

（二）获取招标文件

1、获取招标文件方式：

在本公告下方附件位置内下载。

2、招标文件费用每份300元，在送达投标文件时现金缴纳，售后不退。

六、投标文件的接收信息：

投标文件开始接收时间：2016年3月22日北京时间下午2：00

投标文件接收截止时间：2016年3月22日北京时间下午2：30

投标文件的接收地点：徐州工业职业技术学院九里校区行政楼215室（招标室）

投标文件接收人：蒋老师

七、开标的有关信息：

开标时间：2016年3月22日北京时间下午2：30

开标地点：徐州工业职业技术学院九里校区行政楼215室。

八、本次招标联系事项：

采购单位：徐州工业职业技术学院招标办

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号东门行政楼418室

联系电话：0516-85782688       传真：0516-85782688

电子信箱：zbb@mail.xzcit.cn     网址：http://zbb.xzcit.cn

联系人：蒋老师

九、特别说明

针对该项目公告的任何变更将通过原公告媒体（http://zbb.xzcit.cn）发布，投标单位在投标文件递交截止时间前关注以上网站有关本项目如有补充说明或答疑、更改公告，也将在校招标网上进行公布，请投标单位自行关注，招标方将不再另行通知。如果没有及时关注本中心网站公告导致的相关责任由投标单位自行承担。本文件的解释权归徐州工业职业技术学院。

第二部分  采购清单及相关要求

一、采购清单与质量要求、规格及技术指标

（一）气相色谱仪配置清单

| 序号 | 品目名称 | 采购清单 | 数量 | 单位 | 品牌 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | ★1气相色谱仪主机:带双填充柱进样口、双FID、TCD检测器及分流/无分流进样口、AFC/APC载气控制、带3个气路电磁阀自动调节，1set。 ★2自动进样器:自动进样器(带6位样品瓶位，1set；12位样品瓶长导轨，1set；样品瓶套装，带盖和隔垫 (100个/包)，1pkg。 ★3微量注射器: 10u，10ul进样针，2pc。 ★4气路附件: 气路净化装置（三个独立的滤芯，分别用于载气，助燃气的除氧，除湿，除烃），1set；空气管，2m & 1m，1set；氢气管，5m，1set；氮气载气管，5m，1set。 ★5工作站：（中文版），最多控制2台主机，包含一根数据线。 ★6填充柱消耗品包：玻璃柱用石墨压环(4个/包)，2pkg，柱温高于250℃时使用；玻璃柱用硅树脂O型环(20个/包) ，1pkg，柱温低于250℃时使用，在配有填充柱进样口的主机中附带1包；填充柱用玻璃衬管，3.2mm内径，1pc，适用于柱内径3.0 - 4.0 mm，在配有填充柱进样口的主机中附带2根；铝垫片(500个/包) ，1pkg，不锈钢柱密封用，在配有填充柱进样口的主机中附带100个；硅胶垫(50个/包) ，10pkg，不锈钢柱密封用，在配有填充柱进样口的主机中附带1包；进样口橡胶隔垫(20个/包)，1pkg，在配有填充柱进样口的主机中附带1包；石英棉(2g/包)，1pkg，在配有填充柱进样口的主机中附带1包。 ★7毛细管柱用消耗品包：宽口径(0.53mm) 毛细柱用石墨垫，0.8内径(10个/包)，1pkg；毛细管柱切割器，1pc；分流用玻璃衬管，1pc；不分流衬管，已去活处理(5个/包)，1pkg；玻璃衬管用石墨O型环(4个/包)，2pkg；进样口耐高温隔垫(20个/包)，1pkg；窄口径毛细柱用石墨垫，0.5内径(10个/包)，1pkg，在配有进样口的主机中附带1包；不分流用玻璃衬管，1pc，在配有进样口的主机中附带1包；玻璃衬管用氟橡胶O型环(5个/包) ，1pkg，在配有进样口的主机中附带1包。 ★8填充柱支架：填充柱支架可安装自动进样器，1pc。 ★9毛细管柱:100%聚二甲基硅氧烷，30m x0.53mm x0.5um（非极性），1根；100%聚二甲基硅氧烷，30m x0.53mm x1.5um（非极性），1根；聚乙二醇，30m x0. 32mm x0.25um（强极性），1根；（柱内物质待定），30mx0.53mm x1.5um（弱极性），1根(检测①苯乙烯化苯酚、 苯酚、苯乙烯；②氯代叔丁基苯、苯、甲代烯丙氯③已二酸二乙酯、已二酸、乙醇、环已烷)。 ★10气源供应：氢气发生器（99.999%，含减压阀），1set，北京中惠普；零级空气发生器，1set，北京中惠普；氮气钢瓶（氮气：99.999%；40L，含减压阀），1set，提供特种设备合格证；氢气钢瓶（氢气：99.999%；40L，含减压阀），1set，提供特种设备合格证；钢瓶安全柜（内置双钢瓶）），1set。 ★11电脑打印机 ：(普通商用电脑激光打印机)，电脑自配。 | 1 | 套 | 安捷仑、热电、 岛津 |

（二）气相色谱仪技术参数

1、快速加热和冷却的柱温箱

1.柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）；

2.程序升温：20阶21平台；

3.最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加；

4.温度设定精度：0.1℃；

5.控温精度：±0.01℃；

6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

7.冷却速度：300℃~50℃  小于6分钟；

8.具有柱温箱温度的自动保护功能；

9.最大运行时间：9999.99分钟。

2、进样单元

最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。

1. 分流/不分流进样口

1.1  最高温度：420℃

1.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒

线速度控制功能

1.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

1.4  压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-150 psi）

1.5  升压速率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

1.6  压力程序：7阶

1.7  分流比设定范围：0 ～ 9999.9

1.8  流量设定范围：0～1200mL/min

3、检测器单元

可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

1. 热导检测器（TCD）

1.1 最高使用温度：420℃

1.2 具有过热保护功能

1.3 灵敏度：40000mv.mL/mg (癸烷)

1.4 动态范围：105

1.5 热导丝：铼-钨丝

1.6 池体积：4uL

1.7 双灯丝结构，其中一根灯丝作参比

2. 氢火焰离子化检测器（FID）

2.1 最高使用温度：420℃

2.2 自动点火功能

2.3 检测限：3pgC/s ( 十二烷 )

2.4 动态范围：107

4、其他

1. 色谱柱和流路系统

1.1 支持毛细管柱和填充柱

1.2 支持双柱双流路系统

1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

1.4 具有室温补偿和自动环境补偿功能

1.5 具有恒定的载气线速度控制功能

2. 面板键盘

2.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量

2.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体

2.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

3. 多种附件可供选择

可选配自动液体进样器等附件

5、数据处理系统

1.数据采集和文件格式

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

2.报告制作

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。

3.质量控制

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能

4.网络化控制

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作

5.法规符合性

工作站具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11。

注：以上主要设备技术指标不得负偏离。

二、质保要求

整套设备提供至少一年质保，质保期内出现问题能在24小时内免费维修。

三、供货时间、地点要求

供货时间为：合同签订之日起60日内供货。

送货、安装、调试及正式交货地点：徐州工业职业技术学院九里校区指定地点

四、服务要求：

1、现场免费安装、调试整套仪器，现场免费培训使用人员熟练操作，免费在公司培训基地集中培训2人次，免费提供备件和耗材；

2、质保期间能在48小时内现场免费维修；质保期后在72小时内现场维修，并终身按公司零部件标准费维修；

3、报关、税费等由供应商自行办理审批、免税等手续，一切费用由供应商承担。

## 五、货物验收：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

3、招标文件要求及投标响应文件是验收的依据。

六、付款方式：

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定地点，安装调试完毕并经验收合格后，付至合同价款的90%.(同时无息返还履约保证金)，余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，设备无质量问题及相关服务问题，一个月内一次性无息付清。

第三部分 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 气相色谱仪 |
| 2 | 项目编号 | XZCIT2015HW049 |
| 3 | 项目预算价 | ￥19.5万元 |
| 4 | 招标人及联系人 | 招标人：徐州工业职业技术学院 联系人：蒋老师 电话：0516-85782688 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天内保持有效（日历天数） |
| 6 | 投标文件数量 | 正本一份，副本两份。开标一览表一份（单独密封）。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币 壹万 元整 （请递交投标文件时一同递交保证金，投标单位自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、标段及编号、金额。不按要求密封，招标人有权拒收） |
| 8 | 投标时携带的原件 | 1、企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证； 2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 3、投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件； 4、报价产品的经销资格或者销售授权书； 5、具有同类进口产品的业绩材料（提供2013年以来投标同类产品合同原件至少3份，单份合同总金额不低于15万元人民币）。 （以上开标时须带原件，作为资格审查用。） |
| 9 | 评标现场需提供的原件 | 按评分标准要求提供 |
| 10 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 11 | 招标文件质疑期 | 招标文件发布之日起至2016年3月10日下午17：00止。（如果对招标文件有质疑，请以电子文件的形式提交） |
| 12 | 投标文件递交时间、地点、接收人 | 投标文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215室 接收投标文件开始时间： 2016年3月22日北京时间下午2：00 接收投标文件截止时间： 2016年3月22日北京时间下午2：30 投标文件接收人：蒋老师 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 邮政编码：221000 |
| 13 | 开标时间、地点 | 开标时间：2016年3月22日北京时间下午2：30 开标地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室 |
| 14 | 合同签订地点 | 徐州工业职业技术学院 |

二、投标人须知

（一）总  则

1、本项目采用公开招标方式。

2、投标费用。投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

4、招标文件的约束力。投标商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目的投标。

6、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、规范、附表和附件等要求。如果没有按照招标文件要求编制投标文件及提供相关资料，其风险由投标人自行承担。

7、投标人所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由投标人自负。

8、因本次招投标活动产生的一切纠纷，有关各方应友好协商解决，协商不成，则向江苏省仲裁委员会申请仲裁。

9、本招标文件不做电子签名。

10、本招标文件的解释权属于招标人。

（二）招标文件的澄清、补充及修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，下同）通知招标人。对在投标人须知前附表中所述之投标文件质疑截止期前收到的对招标文件的澄清要求，招标人对于需要澄清的问题，将以予以答复，同时将答复内容在招标公告栏中公示，但不说明问题的来源。

2、如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的一部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以答复为准。

3、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4、对招标文件的修改是招标文件的组成部分，将通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向招标人确认；无论投标人是否及时地以书面形式向招标人确认，招标人都将依据发出公告或电话记录等认定投标人已经收到上述通知。

5、为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以延长投标截止日期和开标日期、改变开标地点，并通知投标人。

6、投标人对招标文件如有任何疑问，都必须在规定的质疑期内提出，否则，不接受针对招标文件提出的质疑和投诉。

（三）投标文件的组成及编制

1、投标文件由商务部分、技术（服务）部分、投标人应提供的资格证明文件及其他文件三部分组成。

特别注意：开标一览表需打印，并且独立密封。

2、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、投标文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单。

4、度量衡单位除招标文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4、投标文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印。

6、投标人应将投标文件装订成册，并编排目录、标明连续页码。

7、投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

（四）投标报价

1、投标单位根据市场情况自主报价。所报价格包括：采购、运输、装卸车、报关手续费、税费、施工、安装、调试、交付使用等相关所有费用。

2、总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

（五）投标保证金

1、投标人应按要求提交投标保证金，作为其投标的一部分。

2、为确保投标保证金安全递交和返还，请投标人以密封方式在开标前递交保证金，并请在密封材料封面加盖公司公章。

3、投标截止时间到后，投标人的投标保证金未提按要求提交的，其投标文件为无效投标。

在开标或评标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，评委会将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

4、如果发生下面所列的任何一种情况，投标保证金将不再退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；

（3）投标人提供了虚假的资质证书或资料；

（4）投标人的其他不正当行为。

5、未中标的投标人的投标保证金，在评标现场当场退还。

6、中标人的投标保证金在签订合同后转为履约保证金。

（六）投标有效期

1、投标人的投标从投标截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（七）投标文件的正本和副本要求

1、投标人应按照要求，一式三份投标文件（一份正本、两份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。。

3、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、投标人递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请投标人自行做好备份。

（八）投标文件的签署、盖章

1、在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人委托代理人签署姓名全称。

2、投标文件正本封面及内页的每一页都应由投标人委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由投标人委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖投标人公章。

（九）投标文件及开标一览表的密封

投标文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

开标一览表请装入一个独立密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

（十）投标文件的递交

1、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件及开标一览表。

2、招标人将拒绝迟交的投标文件及开标一览表并原封退回。

3、未按规定进行密封的投标文件及开标一览表，招标人将拒绝接受。

4、投标人在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须通知招标人，使招标人能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

（十一）开 标

1、招标人将在规定的时间和地点组织开标，投标人须派委托代理人参加，委托代理人应当熟悉本项目的服务和商务要求。

2、招标人将当众拆封投标文件，以投标文件中单独密封的开标一览表进行唱标，宣读投标人名称、投标项目名称、投标报价和招标人认为需要的其他内容。

3、招标人对开标过程进行记录。

（十二）评 标

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。开标后，评委会将首先对投标人进行资格初审，当发现投标人或其投标文件存在下列情况时，将直接判定投标人的资格不符合要求：

（1）投标人与招标人有利害关系的；

（2）未提供资格证明文件；

(3)投标人资格不满足规定的；

（4）投标人正受到重大未决诉讼案件影响的；

2、未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

3、资格初审后，评委会将审查投标文件是否完整，是否提交了投标保证金，文件的签署是否符合要求等。

4、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了招标人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

5、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

6、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7、投标人简单地复印或照搬招标文件中的服务要求作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

8、评委会可以要求投标人通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

9、无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标保证金未递交的；

（2）未按照招标文件规定签署、盖章；

（3）不具备招标文件中规定资格要求；

（4）投标货物或服务不满足招标文件的技术配置要求；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）不响应付款方式的；

（7）超出项目总预算的；

（8）只有唯一品牌参加投标的。

10、比较与评价。评委会按招标文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

11、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

12、评委会有权否决全部投标。

（十三）评标方法和评标标准

1. 评标、定标工作在学院纪委监察处监督下进行。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由学院采购领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.评标委员会由 5人及以上单数组成。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3.评标办法

本项目评标办法采用最低评标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评委委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照最终有效竞标报价从低到高的顺序推荐成交候选人。

- 投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

（十四）推荐中标候选人

1、评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评审, 根据最终有效竞标报价从低到高的顺序推荐成交候选人。（如果有5家以上投标商，则推荐2名，如果有5家以下投标商，则推荐1名）。

2、学院采购领导小组收到评标报告之日起五个工作日内，对中标候选人是否符合招标文件的要求等审查后，如无特殊情况，按评委对中标候选人的推荐顺序确定1名中标人。

3、当确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以依序确定其它中标候选人为中标人。

（十五）确定中标人及签订合同

1、确定中标人。招标人依法确定中标人后发布中标公示、公告，并向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书。

2、招标人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）中标人应及时与招标人签订合同。

（2）如果中标人未能按规定领取中标通知书并签约，招标人将取消其中标资格，并不退还其投标保证金。在此情况下将另选中标人或重新采购。

4、招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

第四部分  合同主要条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号：XZCIT2015HW049 |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

甲乙双方经友好协商，就以下条款达成一致：

- 货物名称及数量

乙方根据甲方需求提供                     ，规格及数量详见附表。

第二条  价款

1.合同项下总价款为人民币大写：                 （小写         元），分项价款见附件“设备清单及报价”。

2.本合同总价款包括但不尽于货物设计、制造、包装、仓储、报关、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有费用，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用。

3.本合同总价款为含税价。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方提供的招标文件、乙方提供的投标文件（报价单）；

2.技术规格响应表；

3.服务承诺；

4.甲乙双方商定的其它文件。

第四条  质量标准

1．乙方交付的货物应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。

2．乙方保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明，证明所供设备为原厂正品全新设备。

3．乙方提供货物整体质保   年，终身跟踪维修服务，包括远程及上门服务，提供7天*24小时服务电话。若产品出现质量问题需提供上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后2小时内响应，如需技术人员到现场，技术人员于12小时内到达甲方现场，24小时内排除故障（节假日照常服务）。

4．乙方承诺所有设备在功能上均能满足甲方使用。

第五条 交货、安装与调试

1.交货：______年____月____日前(合同签订后   个日历天)供货。乙方应及时交货，并按要求进行货物初验，以保证及时完成设备相关调试与安装并接受甲方验收。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。

3.乙方在安装调试完毕后需免费提供简单的技术培训，直至甲方人员能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

4.交货、安装与调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

第六条 验收及验收标准

1.货物初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验，包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好（乙方未经甲方验收不得私自拆装货物包装）、与随机资料及用户手册是否匹配的检验。

2.货物验收：甲方应当在乙方安装调试完成后10个工作日内对货物进行整体验收。

3.货物安装验收的标准：

（1）执行第四条标准。

（2）符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。

（3）按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收；

（4）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。

（5）货物在验收时，乙方应提供正规发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供货商提供的必要文件。

第七条 伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及所承诺的“服务承诺”提供服务。

2.乙方提供的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。

3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。

4.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：

4.1所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费已计入总价款。

4.2保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维护，不再收取任何费用（质保期内只换不修），但不可抗力造成的故障除外。

4.3货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

4.4若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复。

4.5所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。

4.6保修期后的维修只收更换配件成本价。

4.7甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

第八条 货款支付

本项目无预付款和进度款，货物运送至甲方指定地点，安装调试完毕并经验收合格之日起25个工作日内,甲方根据乙方出具的正规发票，付至合同价款的90% (同时无息返还履约保证金)，余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内一次性无息支付 10%的余款。

第九条 违约责任

甲方责任

1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；

2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款的5%。

乙方责任

1.乙方逾期交付货物的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任；

2.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次除应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任外，在经两次通知未及时到场并处理的，还应承担甲方委托第三人代为履行的费用。

3.乙方根本性违约的，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效）并扣除履约保证金，乙方还应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付货物；

（2）如乙方逾期交货达20天；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的；

（4）所供货物不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换货物仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现（2）（3）或（4）情形，甲方不解除合同的，乙方应向甲方支付货物总额15%的违约金，并及时提供符合合同约定的货物和服务。

第十条 履约保证金

乙方在签订本合同时将￥10000元投标保证金变更为履约保证金，在货物经甲方验收合格后无息退回给乙方。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1.因货物的质量问题及施工质量发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第九条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。协商不成的或因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。

第十三条 合同生效及其他

本合同共     页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

第五部分  投标文件格式

（此格式仅供投标单位参考，可根据本公司情况进行增减自行制作）

项目编号：

注明正本或副本

***项目名称

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

目  录

开标一览表……………………………………………………… …………（单独封装）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 投标人介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 2013年以来完成的同类项目业绩……………………………………（页码）

- 获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 质保及售后服务…………………………………………………………（页码）

  - 质量保证承诺……………………………………………………………（页码）

  - 服务响应时间……………………………………………………………（页码）

  - 详细的服务响应方案……………………………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 技术参数及配置偏离表…………………………………………………（页码）

- 设备的详细配置清单……………………………………………………（页码）

- 对货物、设备的配置、功能的详细介绍（可附彩页）………………（页码）

- 配套工具明细一览表……………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

- 投标人资格证明文件……………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码证…………………………………………………………（页码）

  - 针对本项目投标人应具备的资质条件…………………………………（页码）

  - 其他………………………………………………………………………（页码）

- 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

    - 近三年来投标人涉及的诉讼案件及案件处理结果（如果有的话）……（页码）

（三）需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

开标一览表（总报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价（分项报价清单按招标文件中提供的格式附在本页后） | 注意：报价表根据项目情况单独制定好格式。分项报价表附后 总报价： 大写： ； 小写： ； 付款方式（是否响应）： 供货安装时间（天）（工期超过60天废标处理）： 质保时间： |

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日  期：    年  月  日

开标一览表（分项报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 汇总单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币：元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日  期：    年  月  日

商务部分

投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）招标文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

１、我方愿按照招标文件中的要求进行投标，提供所需的货物及一切相关服务。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）

3、总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括所有运输费、、包装费、仓储费、保管费、后续服务等）及所有价内价外税金及合理利润等。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5、售后服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6、我方保证如对招标文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对招标文件提出任何质疑和投诉。

7、我方同意投标人须知前附表规定的投标有效期，在此期间，本投标文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

8、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

9、我方本次投标所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料。

10、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的投标报价，并有权拒绝所有的投标。

11、我方提供以下开户行、账号，供退还投标保证金及结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：   电子信箱：

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法人代表身份证明复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表身份证明复印件粘贴处

- 投标人介绍

- 经营的历史、经验

- 投标人2013年以来的同类项目业绩

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额（万元） | 实施 时间 | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:合同复印件装订在投标书中，提供原件查验。

- 投标人获得的各种认证证书（复印件）

- 其他。

（四）质保及售后服务

1.质量保证承诺

2.服务响应时间

3.服务响应方案

（五）其他可提供的优惠条件

二、服务部分

（一）技术偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项技术配置要求。偏离的须用黑体加粗字体显示。

- 技术配置偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件提出的要求 | 投标产品达到的技术标准 | 支撑材料 | （符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件第 页 |  |

注： 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指高于招标文件的要求；“负偏

离”指低于招标文件的要求。

2、在投标文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全

响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的技术要求。

3、投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，其投标保证金将不再退还。

（二）报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：                          投标人：盖章

年   月    日

三、资格证明文件及其他重要文件

注意：所有复印件必须盖鲜章。